Утверждаю _____________

Директор Сарсамалиев Р.В.

ГКП на ПХВ «Областной центр крови»

Приложение 2 к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых медицинских изделий

Тендер по закупу ИМН для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2020 год

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект Trima Accel с пробоотборником и камерой лейкоредукции LRS для тромбоцитов, плазмы, эритроцитов с автоматической подачей плазму заменяющего раствора для хранения тромбоцитов 80410 с раствором ACD-A | Заготовка любых комбинаций компонентов крови, включая плазма-редуцированный тромбоцитный концентрат (ПТК) с автоматическим добавлением консервирующего раствора для тромбоцитов (КРТ), в рамках единой, простой для применения системы.Увеличение параллельного сбора плазмы при заготовке ПТК. |

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Комплект Trima Accel с пробоотборником и камерой лейкоредукции LRS для тромбоцитов, плазмы, эритроцитов Контейнер для крови четырехкамерный с лейкоцитарным фильтром Счетверенный пластиковый контейнер для крови человека и её компонентов с раствором антикоагулянта ЦФД (CPD) и консерванта САГ-М (SAG-M) с фильтром для удаления лейкоцитов из крови человека одноразового использования, в комплекте с двумя пустыми контейнерами, вместимостью 450/450 мл, с протектором иглы, адаптером для вакуумной пробирки и мешком для первой порции крови. с автоматической подачей плазму заменяющего раствора для хранения тромбоцитов 80410 с раствором ACD-A | Закруглённые края контейнера уменьшают потерю компонентов крови и обеспечивают хорошее перемешивание крови с антикоагулянтом во время разделения и переливания, наличие прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах Контейнер для забора образца первой порции крови, объёмом не менее 35 мл. Остаточное содержание крови в фильтре после фильтрации менее 30 мл Жесткий корпус фильтра- материал твердый поликарбонат Материал фильтра – полиэстер Степень лейкоредукции составляет не менее 99,99% Остаточное содержание лейкоцитов менее 1х106 на единицу Конфигурация TOP&TOP Степень лейкоредукции составляет не менее 99,99% Остаточное содержание лейкоцитов не менее 1х106 на единицу Конфигурация TOP&BOTTOM РК-ИМН-5№015457 действительно до 21.06.2021 |

Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 3 | Пластины электроды запаивающие TSCDW afers (за 1шт) | Упаковка содержит две кассеты, в каждой из которых имеется не мнее 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магистралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования. Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, примесью фенола, серебра, хрома. Нагревание не мнее +300 С. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магистрали из ПВХ 4,5 мм. Нестерильно. Пластины "TSCD" являются расходным материалом к аппарату TSCD -II для запаивания магистралей пластикатных контейнеров, предназначены для автоматического стерильного соединения двух секций полихлорвиниловых трубок. Система может использоваться, как для соединения двух пустых трубок, так и трубок, наполненных кровью или лекарственным раствором. |

Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Набор с лейкофильтром для сбора тромбоцитов в ресурспендирующем растворе и плазме в комплекте с раствором ACD-A (Комплект расходного материала для сбора тромбоцитов и плазмы на Аппарат цитоплазмафереза MCS+) | Для использования с аппаратом для цитоплазмаферезаHaemonetics MCS+ В комплект входят:1) Набор с лейкофильтром для сбора тромбоцитов и плазмы – 1шт.2) Раствор антикоагулянта ACD-A, не менее 500 мл. – 1 шт Описание комплекта и состав: Каждый набор является закрытой системой однократного применения и уложен в индивидуальную пластиковую упаковку. 1. Набор: 1) Центрифужный колокол Latham, не мнее 225 мл. -1шт. 2) Аферезная игла размером не менее 16Gc предохранителем иглы -1шт. 3) Пробоотборник, не менее 50мл с адаптером для вакуумной пробирки – 1шт. 4) Контейнер для хранения тромбоцитов, не менее 1000мл с пробоотборниками – 2 шт. 5) Контейнер для предварительного сбора тромбоцитов перед лейкофильтрацией, не менее 600 мл. - 1шт 6) Контейнер для хранения СЗП, не менее 1000 мл. - 1шт. 7) Контейнер для удаления воздуха, не менее 90 мл. - 1шт. 8) Контейнер для воздуха/плазмы богатой тромбоцитами – 1шт. 9) Лейкоцитарный фильтр HaemoneticsLRFXL – 1шт. 10) Линия антикоагулянта со спайк-коннектором и бактериальным фильтром – 1шт. Набор стерилизован этиленоксидом (EtO) Этот набор применяется в комплексе с Аппаратом для цитоплазмаферезаHaemonetics MCS+ для сбора лейкофильтрованных тромбоцитов. 2. Раствор антикоагулянта ACD-A объемом не менее 500 мл, стерильный, однократного применения. Описание изделия: Раствор ACD-Aпредставляет собой стерильный, апирогенный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в пластиковом мешке, покрытом многослойной полипропиленовой плёнкой. Продукт представлен в мешке объемом не менее 500 мл. раствора. Стерилизован сухим паром. Состав изделия: Каждый 1 литр продукта содержит: Натрия цитрат до 22,0г Лимонная кислота, моногидрат до 8,0г Глюкоза, моногидрат до 24,5г Вода для инъекций – до 1000 мл. |

Лот №5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | Системы полимерные с магистралями одинарные с раствором SSP+ 300,0 | Добавочный раствор для тромбоцитов, • хранение тромбоцитов не мнее 7 дней, • возможность хранить тромбоциты без перемешивания не мнее 4 дней, • снижение количества побочных реакций, • возможность применения технологии инактивации патогенов в КТ |

Лот №6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 6 | Набор одноразовый MIRASOL для сокращения патогенных организмов в тромбоцитах плазмы | Набор предназначен для тромбоцитов, полученных методом афереза и тромбоцитов, полученных из цельной крови. Набор включает в себя: прозрачная внешняя упаковка с белой отрывной полоской для открывания, непрозрачная упаковочная фольга с пакетом раствора рибофлавина объемом не менее 35 мл (500 мкМ рибофлавина в физиологическом растворе). набор для хранения/освещения с пакетом для хранения/освещения, прикрепленными трубками, хрупкими соединителями и пробиркой для проб. |

Лот №7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 7 | Магистраль для инактиваций патогенов и лейкоцитов в афферезных тромбоцитах донора (DS) (intersept) | Для использования с облучателем INTERCEPT Стерильная, однократного применения. Каждый набор находится в отдельной упаковке и включает в себя не более 17,5 мл контейнер с раствором 3 мМ амотосалена гидрохлорида (состав: амотосалена гидрохлорида 101 мг — хлорида натрия 924 мг — воды для инъекций до общего объема 100 мл), контейнер для облучения, контейнер с адсорбирующим устройством (CAD), два контейнера для тромбоцитов INTERCEPT. Набор стерилизован паром и радиацией. Этот набор применяется с облучателем INTERCEPT для инактивации широкого спектра вирусов, бактерий и паразитов, а также примеси донорских лейкоцитов в препаратах тромбоцитов. Тромбоциты могут быть заготовлены в ресуспендирующем растворе или 100% плазме. В наборе можно обрабатывать тромбоциты, соответствующие следующим критериям: содержание плазмы от 32% до 100% количество тромбоцитов - 2,5-8х1011 содержание эритроцитов - ˂ 4х106 объем – от 300 до 420 мл. |